## 中农威特生物科技股份有限公司生物安全型脉动真空灭菌器采购公告

根据《中农威特生物科技股份有限公司采购管理办法》的规定，拟对公司生物安全型脉动真空灭菌器项目进行询价比价项目采购，欢迎有资质的单位参与报价。

一、采购单位：中农威特生物科技股份有限公司

二、组织部门：中农威特生物科技股份有限公司采购部

三、项目名称：中农威特生物科技股份有限公司生物安全型脉动真空灭菌器采购

四、采购文件编号：ZNWT-CGB-2021-005

## 五、采购要求及主要参数

详见《中农威特生物科技股份有限公司生物安全型脉动真空灭菌器询价比价采购文件》。

六、发布文件公告网站及获取采购文件的方式和时间

公告发布在中农威特生物科技股份有限公司网站，发布时间为2021年1月20日- 2021年1月28日。

发放方式：免费发放

七、递交报价文件截止时间

2021年1月28日16:30之前,逾期不予受理。

递交地点: 兰州市城关区盐场堡徐家坪1号

接收人：谢 毅  电话：13619366703

八、询价比价时间及地点 ：2021年1月29日10:30兰州兽医研究所综合楼二楼会议室

九、任何供应商、单位或者个人对该采购文件有异议的，可在发布采购文件公告截止时间前2天，将书面意见反馈给采购人。

十、因疫情期间，供应商不到场。未到场供应商需积极配合我公司相关的工作中需要的一切事宜。

十一、本询价比价采购公告及询价比价采购文件中的“采购单位”及“采购人”系同一主体，“报价单位”及“供应商”系同一主体。

中农威特生物科技股份有限公司

2021年1月20日

中农威特生物科技股份有限公司生物安全型脉动真空灭菌器询价比价采购文件

采购编号：ZNWT-CGB-2021-005

根据《中农威特生物科技股份有限公司采购管理办法》的规定，拟对公司生物安全型脉动真空灭菌器询价比价项目采购，欢迎有资质的单位参与报价。

一、采购单位：中农威特生物科技股份有限公司

二、采购项目：中农威特生物科技股份有限公司生物安全型脉动真空灭菌器

三、询价比价时间：2021年1月29日10:30

四、询价比价地点：兰州兽医研究所综合楼二楼会议室

五、采购内容

（一）采购设备：

1.规格、数量：

| 编号 | 灭菌柜容积 | 数量(台) | 灭菌柜类别 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5立方米 | 1 | 生物安全型脉动真空灭菌器 | 60#—A305A—A212 |

2.本次采购包括灭菌柜的制造、包装、运输、装卸、协助安装、调试与验证、文件、供应商办理安装告知并协助采购方办理压力容器注册及配合第三方检测有关工作。

供应商在完成脉动真空蒸汽灭菌柜制造，并在供应商工厂完成初步验收工作之后，供应商负责将货物包装、运输至采购方指定的现场，供应商负责完成卸货、协助安装、调试与验证（要求由供应商负责提供FAT、SAT、3Q等全套文件并按照采购方灭菌工艺要求完成设备投用前的全部调试与验证工作），供应商负责提交文件（图纸资料、说明文件及所有GMP验收所需的资料等）和办理安装告知，协助采购方办理压力容器注册及配合第三方检测有关工作。

（二）技术要求

1.技术参数：

| 序号 | 设备部件 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 灭菌柜外形尺寸 | 长≤2100mm，宽≤1550mm，高≤2300mm。 |
| 2 | 灭菌柜主体 | 室内表面光滑平整，易清洁、无死区。 |
|  |  | 温度最低点应设计温度监测；灭菌腔体蒸汽进口和排水口设计合理，保证蒸汽分布均匀，冷凝水彻底排空。 |
| 3 | 内室 | 材质 | 022Cr17Ni12Mo2不锈钢。 |
|  |  | 加工 要求 | 内室光滑无死角，粗糙度≤0.6um，柜体底部成凹形设计，便于清洁与排水。 |
| 4 | 夹套 | 材质为06Cr19Ni10不锈钢。 整体腔室。 |
| 5 | 加强筋 | 材质为06Cr19Ni10不锈钢。 |
| 6 | 骨架及其他 | 材质均为06Cr19Ni10不锈钢，所有部件不得使用碳钢。 柜体四面装饰板厚度不小于2mm。 |
| 7 | 真空 系统 | 真空泵 | 品牌要求为纳西姆（原西门子）、斯倍克、佶缔纳士。 |
|  |  | 其他 配置 | 配备无水保护装置及消音器。 无水保护装置与自控系统关联，实现自动保护。 |
| 8 | 管路、阀门及相关配件 | 材质 | 与所连接的内室或夹套材质相同。 |
|  |  |  | 内外层双路进蒸汽。 |
|  |  |  | 管路设计布局合理，避免盲管、死角，疏水管路坡度不小于1%，能完全排净；便于拆卸维护。 |
|  |  | 阀门 | 隔膜阀使用EPDM+PTFE双层隔膜片。 |
|  |  | 安全阀 | 内胆、夹套各配置安全阀1组，材质与柜体相同。 国内知名品牌，符合相关法规要求，可在采购方当地校验。 安全阀打开时，系统应自动切断所有气（汽）源。 |
| 9 | 疏水系统 | 品牌、材质 | 材质：304不锈钢，斯派萨克、宫协、杰斯特拉疏水阀组（包含过滤器、疏水器、截止阀等）。 |
|  |  | 设计 | 内层、夹套疏水分开排放，每个排放管路设置疏水器阀组（含旁路，疏水器前端装Y滤器和止回阀），保证管路不能回汽与回水。 |
| 10 | 密封 | 电器和管道分列设备两侧；设备与净化区的连接有完全的密封,确保前后门区域之间完全隔断。要求供应商报价文件提供设计方案与密封措施。 根据采购方提供的厂房设计图纸，进行合理的设计和布置，方便人员操作、维修和维护保养。 |
| 11 | 双扉门 | 门锁紧密封装置 | 电动升降，嵌齿锁紧方式，机械运行机构便于添加润滑油，要求供应商报价文件提供详细的锁紧、密封方式设计方案。 |
|  |  | 密封圈 | 优质硅橡胶V型实心密封圈，耐高温，方便更换，正常使用300次以上无损坏。 |
|  |  | 安全 | 前后门单独密封、互锁、安全连锁（参数授权可调）。 当内室压力超过一定压力或者温度时（参数授权可调），密封门将被保护不能打开，保证设备及人身安全。 |
|  |  | 材质 厚度 | 门板材质为022Cr17Ni12Mo2不锈钢；门齿条、门齿板材质06Cr19Ni10不锈钢。 门封条安装在法兰端，整体法兰采用06Cr19Ni10不锈钢制作。 |
|  |  | 加工 要求 | 门体结构整体制作而成，门封条的安装卡槽一次性铣割加工成型，确保加工精度。 |
|  |  | 灭菌柜前后门 开门方向的特殊要求 | 工作人员面向灭菌柜前门正常工作时，对应该侧门轴应设置在灭菌柜右侧；工作人员面向灭菌柜后门正常工作时，对应该侧门轴应设置在灭菌柜左侧(即两门轴在灭菌柜的同侧）。 |
| 12 | 压缩空气系统 | 设计 | 设备自带压缩空气减压阀组及过滤器，采购方只提供0.6Mpa的干燥压缩空气。 |
|  |  |  | 进灭菌柜内室的压缩空气须通过滤器过滤。 |
|  |  | 减压阀 | 品牌要求为费斯托、宫协或斯派萨克。 |
|  |  | 过滤器 | 过滤器选用5inch或10inch 316L不锈钢滤器，226接口，0.22um除菌滤芯，滤器、滤芯品牌要求为颇尔、赛多利斯或密理博。 |
|  |  | 负压 补偿 | 非运行期间，腔体出现负压时可自动补气，以保证腔体正压。 |
|  |  | 安装 要求 | 滤器安装位置方便操作，滤芯便于更换。 |
| 13 | 灭菌 筛板 | 设计 | 配置灭菌筛板。带限位装置。 底层筛板距内室底部5-6cm。两层置物设计。 |
|  |  | 加工 要求 | 材质要求为06Cr19Ni10不锈钢，厚度≥2.0mm。 整体打孔，四边折弯，保证蒸汽流通和牢固。 |
| 14 | 保温 | 保温材料使用硅酸铝纤维棉，灭菌全程保证保温壳外表温度≤45℃。 外用06Cr19Ni10不锈钢包裹，厚度≥1.0mm，表面光洁无缝隙。 |
| 15 | 打印机 | 实时输出起始日期、时间、批号及详细技术数据（温度、压力、F0值）。 |
| 16 | 有纸记录仪 | 具有曲线、数字记录和打印等功能。 |
| 17 | 紧急停止按钮 | 装载和卸载端各配置1个紧急停止按钮。 |
| 18 | 指示灯和蜂鸣器 | 装载和卸载端均配置报警指示灯及蜂鸣器，在故障或程序结束时实现声光报警指示。 |
| 19 | 开关柜 | 材质为06Cr19Ni10不锈钢板，防护等级为IP55，分成电气（空开、交流接触器等）和控制（PLC、电源、继电器等）两部份。电器箱防尘、防水并带风扇冷却装置。 |
| 20 | 控制 系统 | 主控 制器 | PLC控制，品牌要求为西门子、欧姆龙、三菱，每一种规格的输入输出有20%的裕量，自带以太网通讯模块。 |
|  |  | 人机 界面 | 前后面板均采用触摸屏操作控制，品牌要求为西门子、三菱，屏幕尺寸至少为7″彩色；触摸屏必须允许编辑程序并启动循环，并设计允许进入维护和计量功能。维护和计量校验时，需输入密码方可操作，多级密码保护。 |
|  |  | 程序 | 预设多套控制程序，根据装载物品的不同有不同的灭菌程序。所有程序参数按照用户需求设定并可调整。至少应设计设计器械、织物及液体灭菌程序。 |
| 21 | 温度 传感器 | 安装 方式 | 可拆卸。 |
|  |  | 品牌及要求 | 进口知名品牌Pt100，A级标准，活动传感器保护壳材质为316L不锈钢。 |
|  |  |  | 双芯探头，一根用于调节和PLC控制，另一根用于记录各种参数。 |
|  |  | 安装 位置 | 灭菌柜的最冷点。 |
|  |  |  | 腔室内部移动。 |
|  |  | 显示 | 温度传感误差≤0.1℃，参数设定、检查、显示直观，便于校正。 |
| 22 | 电器设备 | 进出控制柜的电线、信号线等根据需要配不锈钢线管，材质304不锈钢。 安装时应使控制柜背面至灭菌柜保温外壳至少20mm。线路布局整齐、合理、美观。 强、弱电器和线路应分开敷设，电线在线槽或线管内应有空余量。 所有电气部件都要使用编号标签。编号标签要清晰打印。编号标签要放在安装板上便于操作员和电气工程师的辨认。 每条电线的两端都标注线号，线号应与图纸一致，所有电气线路接点均应有护套或其他保护措施。 电缆要一一对应，两端应有明确的标号。 电气控制应设有短路、漏电、缺相、过载、连锁保护，配置压缩空气压力、真空泵冷却水压力、蒸汽压力等检测及保护装置，确保灭菌柜运行安全稳定可靠。 电气箱应配备保障设备正常运转的全部部件：漏电断路器、空气开关、交流接触器、热继电器、中间继电器等，品牌应为魏德米勒、欧姆龙或施耐德。 电气箱电源为380V (3 PH + N+PE)。 |
| 23 | 其他 | 品牌 | 以上未明确的设备部件均采用知名品牌，具备良好的服务网络。 |
|  |  | 验证 接口 | 与内室同材质，卡箍快接。 |
|  |  | 材质及要求 | 气管材质为铜或不锈钢，布局整齐、合理、美观。 |
|  |  | 配件 | 配置移动温度传感器4个，压力传感器、变送器各2个，继电器5个，每台设备提供门密封圈2根，其他易损配件及随机工具。提供易损配件清单及订货方式。 |

2. 供应商设计：

2.1 供应商要按照采购文件要求，了解采购方具体要求后，提出设计方案。

2.2将主要零配件、阀门和管道等的规格、型号标注在设计图纸之中。

对不锈钢板材和主要零部件，包括各类阀门、模块、温度传感器、压力传感器、压力表、安全阀、疏水器、过滤器、真空泵等，列出详细清单，标明产地、厂家、品牌、型号、规格、类型和简要性能说明。

2.3供应商若对本采购文件有疑义，请以书面形式向采购方提出，采购方以书面形式回复所有供应商，答疑文件与采购文件具有同等法律效力，采购文件与答疑文件不一致时，以答疑文件为准。供应商无法响应的相关条款，要在报价文件中说明偏离，若无偏离说明，则视为完全响应。

3.灭菌柜制造过程监督：

供应商应满足采购方对灭菌柜制造过程监督要求。

设备生产过程中，供应商及时通知采购方灭菌柜生产进度，采购方派技术人员到灭菌柜制造现场，对设备所用材料、配件品牌、制造记录、探伤试验等进行检查。

设备制造完成，出厂前采购方需对设备进行初步验收，设备必须满足所有采购文件所列技术要求和相关工艺要求。

4.服务与维修要求：

| 编号 | 要求内容 |
| --- | --- |
| 01 | 接到用户故障通知后，应在12小时内抵达现场，并在24小时内排除故障 |
| 02 | 需要更换较大部件或较重要的部件、器件时，修复时间一般不得超过72小时 |
| 03 | 提供中文版使用说明书、维修保养手册、零配件手册及工具清单 |
| 08 | 免费提供使用、维护、保养相关培训。 |
| 09 | 在设备使用寿命内，供应商应有效保障零配件及易损件的供应。 |

5.其他要求：

5.1供应商报价文件须出示全套压力容器设计资质证明文件、压力容器制造资质证明文件、企业法人营业执照和业绩合同原件或复印件盖章。

5.2本采购文件中的条款和工艺要求是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节做出规定，供应商应充分了解采购方需求、现场条件和状态。

5.3材料、配件、元器件、控制柜等需提供产品合格证、质检证、材质证、原理图、接线图等相关资料。

报价货物的技术参数、技术性能、采用标准、质量保证及供应商认为需要加以说明的其它技术内容，需另附说明材料。

5.4灭菌柜制造由供应商独立完成，不允许委托第三方加工和制造。

5.5生物安全型灭菌柜安装应配置专用墙体密封装置，安装完成功能间密闭性应符合烟雾法检测标准。

5.6供应商提供柜体内表面粗糙度检验报告，管道、管件、阀门的内表面粗糙度在出厂检验单中标明，并在初步验收前进行查验。

5.7如柜体内室和夹套在正常使用过程中发生形变，由供应商负责无偿更换并不得影响采购方正常生产。

5.8合同执行过程中，所有不锈钢板材、管道须随货物提供出厂材质报告；各类配件须随货物交验质量证明文件。采购方认为供应商选用的板材与零配件不符合采购文件的要求，采购方有权提出停工整改，停工整改引起的责任和经济损失完全由供应商承担。

5.9调试与验证：

由供应商负责提供FAT、SAT、3Q等全套文件并按照采购方灭菌工艺要求完成设备投用前的全部验证工作。设备在采购方现场按期安装完成，具备调试与验证基本条件之后，供应商须按照采购方调试与验证工作安排按时按要求完成调试与验证工作，否则按照供应商合同违约进行处理，并承担对采购方由此所致的全部经济损失。

（三）交货期与安装期的要求：

1.交货期：

合同签署到设备运抵采购方安装现场共50日历天。

2.设备安装相关的特殊要求：

采购方要求本次采购的1台灭菌柜及相关服务供应商应在2021年4月10前完成全部采购内容，具备正常使用条件。

设备在采购方现场安装期间，要求供应商严格按照采购方协助安装、调试与验证、办理安装告知、协助采购方办理压力容器注册及配合第三方检测有关工作指令，按期完成相关工作。

否则按照供应商合同违约进行处理，并承担对采购方由此所致的全部经济损失。

六、报价须知

（一）商务部分

1.资格要求

本次采购采用资格后审方式，供应商自行判断是否符合资格要求，并决定是否参加此次询价比价。供应商必须具备以下资质条件，不满足以下任一条件，视为资格审查不通过。

（1）《企业营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或三证合一以及相应的资质证明文件复印件一套（复印件）

（2）提供法定代表人身份证（复印件）

（3）法定代表人授权函及被授权人身份证（复印件）

（4）不接受联合体应答方式，不允许任何形式的分包或转包

（5）供应商认为觉得有必要提交的其他相关证明材料

以上条款（1）项为有效期内通过上年度年检或复审的证书，若法定代表人参加询价比价，须提供第（2）项，若法人授权人参加询价比价，须提供第（2）和第（3）项。

供应商所提供的证明文件，均须加盖单位公章。

2.报价文件编制及递交

（1）报价文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的文件视为无效。

（2）报价文件装订要求：正本1份，副本1份，正本与副本都必须用A4幅面纸张打印，应编制封面、目录、页码，必须用胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册，加盖骑缝章，封面须加盖公章，副本可用正本的复印件，但须加盖骑缝章并在封面加盖公章，在封面标明“正本”“副本”字样，正本与副本如有不一致，则以正本为准，并与报价文件正本一同密封。

（3）报价文件应根据采购文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效。

（4）报价文件应由供应商的法定代表人或经正式授权的供应商代表亲笔签字（如由后者签字，应提供“法定代表人授权书”并加盖公章）。

（5）报价使用货币为人民币。

（6）供应商应提交证明其拟提交成果符合采购文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供成果主要技术指标的详细描述。

（7）为方便询价比价，供应商需将询价比价报价表装订在报价文件目录后第一页位置。

（8）供应商提供的所有资料应真实可信，一经查出有虚假信息，取消与采购人今后合作的资格。

（二）报价部分

供应商的报价，是供应商响应询价比价项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目的人员差旅费、食宿、交通等一切费用等。

（三）报价文件的密封和递交

1.供应商应将采购文件正本和副本分别用信封密封，并标明供应商名称、采购项目名称及“正本”或“副本”字样。每一信封密封处注明“于2021年1月29日10:30（北京时间）之前（指报价邀请中规定的报价截止日期及时间）不准启封”的字样，在开口处贴上密封条，并在密封条上加盖骑缝公章，报价文件未完整密封（以不导致实质性泄密、替换为原则）将导致报价被拒绝。

2. 2021年1月28日16:30之前送达或邮寄至兰州兽医研究所综合楼112室，逾期拒绝接收。

七、评审办法

本次采购项目采用 “综合评分法”。 为得到健康有序的发展，从维护采购人和供应商的根本利益出发，询价比价高度关注性价比，采购方不向供应商承诺价格低价者为确定供应商，对供应商不作任何解释说明。具体评分分值如下：

1．报价部分（60分）

| 报价得分 | 报价得分=(评审基准价／报价)×60 评审基准价是指满足采购文件要求且价格最低的有效报价。除低于成本价的报价被拒绝外，最低报价得60分。价格分得分以四舍五入方法精确到小数点后两位。 | 60分 |
| --- | --- | --- |

2．商务部分（10分）

| 销售业绩 | 供应商提供近2018年-至今同类项目的销售业绩（附合同复印件、中标通知书及相关证明材料），每提供一份得1分，最高4分 | 4分 |
| --- | --- | --- |
| 保修期限 | 保修2年以上（不含2年）得2分，2年（含1年）以下得0分 | 2分 |
| 售后服务 | 售后服务完善、有售后服务安排、有售后服务承诺，优秀得2分；一般得1分，没有不得分。 | 2分 |
| 付款方式 | 付款方式满足采购要求得2分，不满足得0分。 | 2分 |

3．技术部分（30分）

| 技术指标 | 指标满足采购要求，描述详细，逐一对照说明。综合评价最优得30-21分，综合评价次之得20-11分，综合评价较差得10-0分。 | 30分 |
| --- | --- | --- |

若有效供应商不足三家时，不再适用本评分办法，由评审小组与供应商进行现场谈判以确定入围供应商。

八、合同的签订、付款

（一）中选供应商应在接通知后2日历天内与采购人签署合同，中选供应商无合理理由不得拒签合同。

（二）采购文件、采购文件的修改文件、中选供应商的报价文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订相关合同的组成部分，并与该合同一并作为本采购文件的互补性法律文件，与该合同具有同等法律效力。

（三）中选供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以按照评审小组提出的本次询价比价项目评价顺序名单排序，依次确定其他中选候选人为中选供应商，也可以重新组织采购。

九、保修期限：产品投入正常使用1个月后起2年。

十、付款方式：货到招标方现场，安装与调试工作完成后，开具合同金额全额发票后付95%合同款，质保期内无任何问题后付清其余尾款。

中农威特生物科技股份有限公司

2021年1月20日

## 报价文件格式

本附件所有格式仅供制作报价文件时参考，供应商应根据行业特点，结合本次采购技术参数要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款进行修改。

附表1

中农威特生物科技股份有限公司生物安全型脉动真空灭菌器采购项目

报价文件

（请在此注明正本或副本）

项目名称：

供应商名称（公章）：

日期：

供应商代表（签字）：

联系电话：

附表2

询价比价报价表

供应商名称：

采购文件编号：

包号：

| 报价 | 大写：_________________________ 小写：_________________________ |
| --- | --- |
| 保修期限 |  |
| 项目负责人 |  |
| 备注 |  |

供应商全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字）：

日期：          年       月       日

附表3

法人代表授权书(格式)

中农威特生物科技股份有限公司：

（供应商全称）法人代表              授权      （授权代表姓名）为授权代表，参加贵公司组织的                    项目（采购编号         ）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

法人代表签字：

法人代表身份证号：

供应商全称（公章）：

日期：           年     月      日

法人代表和被授权人身份证影印件：

附：

授权代表签字：

授权代表身份证号：

职务：

详细通讯地址：

邮政编码：

传真：

电话：

日期：        年    月    日

附表4

技术响应偏离表

项目编号：

采购项目名称：

| 序号 | 采购文件的技术条款 | 报价文件的技术条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

供应商全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字）：

日期：          年       月       日

附表5

商务响应偏离表

项目编号：

采购项目名称：

| 序号 | 采购文件的商务条款 | 报价文件的商务条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

供应商全称（盖章）：

法人代表(或法人授权代表)签字：

日   期：         年   月   日

附表6

服务承诺书

供应商（盖章）

法定代表人（盖章）

年  月