**中农威特生物科技股份有限公司**

**竞争性谈判采购公告**

根据中农威特生物科技股份有限公司《采购管理办法》及公司相关会议决定，对所需相关设备进行竞争性谈判采购，欢迎有资质的单位前来参加。

一、采购单位：中农威特生物科技股份有限公司

二、组织部门：中农威特生物科技股份有限公司采购部

三、项目名称：中农威特生物科技股份有限公司质量管理部凝胶成像系统

四、项目编号：ZNWT-CGB-2022-053

## 五、采购要求及主要参数

详见《中农威特生物科技股份有限公司质量管理部凝胶成像系统竞争性谈判采购文件》

六、发布文件

公告发布在中农威特生物科技股份有限公司网站和中农威特生物科技股份有限公司微信公众号

发布时间为2022年10月18日-2022年10月24日。

发放方式：免费发放

七、递交报价文件截止时间

2022年10月25日09:00之前,逾期不予受理。

递交地点: 兰州市城关区盐场堡徐家坪1号

联系人：商务 谢 毅（电话：13619366703）

技术 张 涛（电话：18152143398）

八、竞争性谈判时间及地点 ：2022年10月25日09:30中农威特生物科技股份有限公司采购部会议室（兰州兽医研究所图书馆西北侧库房2楼）

九、任何供应商、单位或者个人对该采购文件有异议的，可在发布采购文件公告截止时间前2天，将书面意见反馈给采购人。

十、因疫情期间，供应商不到场。未到场供应商需积极配合我公司相关的工作中需要的一切事宜。

十一、本采购公告及采购文件中的“采购单位”及“采购人”系同一主体，“报价单位”及“供应商”系同一主体。

 中农威特生物科技股份有限公司

 2022年10月18日

**中农威特生物科技股份有限公司**

**质量管理部凝胶成像系统竞争性谈判采购文件**

**项目编号：ZNWT-CGB-2022-053**

根据中农威特生物科技股份有限公司《采购管理办法》,中农威特生物科技股份有限公司对质量管理部所需设备进行竞争性谈判采购,欢迎符合条件的单位前来参加。

**一、采购方**

中农威特生物科技股份有限公司

**二、采购内容及要求**

**（一）采购内容 凝胶成像系统1套**

1. 工作环境

1.1 工作温度 10-28°C

1.2 工作和存储湿度 20-80%

1.3 工作电源 100-240V

2. 用途：

蛋白、核酸凝胶、印迹膜图像采集采集及分子量、定性和定量分析；可见光、荧光成像分析；克隆计数。

3 主要技术参数：

3.1. 适合样本：胶片、杂交膜； EB、SYBR系列、Radiant Red等染色的核酸凝胶； 考染、银染、SYPRO Ruby或Oriole染色的蛋白质凝胶等；

\*3.2．检测器物理分辨率：630万像素；

3.3．动态范围：＞3.5 OD；

3.4．像素深度（灰度值）：65,535；

3.5．智能托盘识别功能：可自动识别放入系统的样品托盘种类，并自动调整成像参数；

3.6．自动对焦 ：全缩放设置范围内的预校准自动对焦；

3.7．触摸屏 ：9.7英寸高清触摸屏，显示分辨率 1,024x768 像素，多点触控；

3.8. 成像面积 ：21x14cm；

3.9．灵敏度：0.1ngEB染色的DNA；

3.10． 曝光：全自动曝光，最短0.001s，0.001s步进，自动调节；软件高亮显示过饱和像素保证精确定量；

3.11． 光源：反射白光，透射紫外，透射白光；

3.12． 紫外光源：302nm，制备型紫外模式保护要回收的核酸样品；

3.13． 配备UV防护板：直接用紫外平台进行样品肉眼观察和切胶回收；

3.15 软件功能：

1）全自动控制包括图像采集、优化；自动泳道、条带识别、自动分子量、相对和绝对定量分析、蛋白灰度分析；

2） 数据分析：自动计算分子量大小、浓度计算、相对定量、绝对定量；

3）3D图像观察及输出，12种预设染料颜色标记显示及输出， 多幅图像合并显示及分析功能；

4）图像输出格式：16bit scn. .tif、.jpg、bmp、.png；数据输出方式：剪贴板输出、数据库输出、Excel表格式输出、PDF输出；

5）配有中文分析软件，软件可免费升级；

6）提供中英文对照说明书；

7）免费提供现场安装、调试及培训。

4 配置单

1）凝胶成像仪主机1台；

2）透射紫外1套；

3）透射白光1套；

4）侧射白光1套；

5）UV防护屏1个

6）中文软件1套；

7）中文说明书1套。

8）电脑一台（电脑配置附后）。

9）打印机一台（品牌：惠普；型号：136a）。

5 质保：整机安装调试后质保2年。

电脑配置单：

品牌：DELL

型号：灵越14Pro（5410）

参数：1）外壳颜色：银河星迹； 2）处理器：i7-11390H; 3)屏幕：14英寸； 4）内存：16GB；5）硬盘：512GB(PCle固态)； 6）：显卡：MX450 2GB 独立显卡。

其他：提供鼠包。

**（三）其他要求**

1.安装和调试

中选供应商负责设备的现场安装调试，直至验收合格，中选供应商应在设备运抵现场一周前，向采购方提供安装调试及验收的进度计划表。

2.验收

 设备按照国家行业标准进行验收，设备质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数，计量设备应能通过计量部门的要求。

3.培训

负责培训采购方技术管理、操作及维修人员，提供培训资料，培训内容为设备结构原理、性能、验证、操作、维修、故障排除等。

4.文件资料

为采购方提供完整的中文技术资料，包括GMP相关文件、设备验收标准（含设备合格证、验收清单等）、技术说明书、使用说明书、用户手册、设备安装调试资料、维修线路原理图及其维修资料、零部件目录、配置清单、分项报价、耗材价格、装箱清单等。

5.所有设备均需满足现行兽药GMP相关要求。

6.提供随机配件、维修工具及调试验证相关耗材等。

**三、竞争性谈判时间**

2022年10月25日9:30分。

**四、竞争性谈判地点**

中农威特生物科技股份有限公司采购部会议室（兰州兽医研究所图书馆西北侧库房2楼）

**五、报价文件的编制份数、密封要求和递交时间：**

文件的份数：报价方应编制正本一份，副本一份。

报价方应将报价文件密封提交，于2022年10月25日9:00分之前,送达兰州兽医研究所门口（兰州市城关区盐场堡徐家坪1号），逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，采购方不予受理。

**六、报价方资格要求**

本次采购采用资格后审方式，报价方自行判断是否符合资格要求，并决定是否参加此次谈判。**报价方必须具备以下资质条件，不满足以下任一条件，视为资格审查不通过。报价方所提供的证明文件，均须加盖单位公章。**

（1）《企业营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或三证合一以及相应的资质证明文件复印件一套（复印件）

（2）提供法定代表人身份证（复印件）

（3）法定代表人授权书及被授权人身份证（复印件）

（4）不接受联合体应答方式，不允许任何形式的分包或转包

（5）报价方认为觉得有必要提交的其他相关证明材料

以上条款（1）项为有效期内通过上年度年检或复审的证书，若法定代表人参加竞争性谈判，须提供第（2）项，若法人授权人参加竞争性谈判，须提供第（2）和第（3）项。

**七、报价须知**

**（一）须提交的文件资料**

报价方编写的报价文件应按顺序包括(但不限于)下列部分：

1.目录

2.报价表（附表2）

3.法定代表人身份证复印件、法定代表人授权书和被授权人身份证复印件（附表3）

4.三证合一的营业执照复印件以及相应的资质证明文件复印件

5.商务偏离表（附表5）

6.技术偏离表（附表6）

7.报价方认为需要提供的其他资料

以上材料复印件，均需加盖单位公章

**（二）报价**

1.报价方的报价，是报价方响应本项目要求的全部工作内容的价格体现，包括报价方完成本项目的制造、包装、运输、装卸、就位及在采购方现场的安装、调试、验证、人员差旅费、食宿、交通等一切费用。

2.报价方可选择相应的包号报价，所有报价均以人民币报价。

3.采购方不接受任何形式的选择报价，只允许一个报价。

**（三）合同签订**

1.中选供应商应在接通知后2日历天内与采购方签署合同，中选供应商无合理理由不得拒签合同。

2.采购文件、采购文件的修改文件、中选供应商的报价文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订相关合同的组成部分，并与该合同一并作为本采购文件的互补性法律文件，与该合同具有同等法律效力。

3.中选供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购方可以按照评审小组对于本次项目最终谈判价格由低到高递补，依次确定其他中选候选人为中选供应商，也可以重新组织采购。

**八、评审办法**

评审小组对报价方的报价文件进行资格性审查，资格性审查通过后进行技术条款复核，以确定其是否满足竞争性谈判采购文件的资格要求。资格审查通过且技术条款满足采购方技术要求的报价方由评审小组与报价方进行现场谈判以确定入围报价方和采购价。

**九、供货期**

合同签订后30个日历天。

**十**、**售后服务**

1.质保期为设备验收合格之日起24个月。

2.质保期内，非人为原因所造成的设备故障，中选供应商负责无偿维修或更换零配件。

3.质保期满前，中选供应商至少进行2次免费维护检修。

4.长期提供便捷的设备零配件服务。建立预防维护计划、预防维修计划、紧急情况与排除方法等，并制定预防维护手册，提供配件采购途径。

5.中选供应商应定期回访，检测维护设备，使设备处于良好运行状态。

6.保证设备出现异常状态后24小时内厂家技术人员提供现场服务。

**十一、付款方式**

货物到达采购方现场，所有安装调试服务结束并验收合格后，开具合同金额全额发票后一次性付清。

通讯地址：甘肃省兰州市城关区盐场堡徐家坪1号

联系人：商务 谢 毅（电话：13619366703）

技术 张 涛（电话：18152143398）

 中农威特生物科技股份有限公司

 2022年10月18日

## 报价文件格式

本附件所有格式仅供制作报价文件时参考，报价方应根据行业特点，结合本次采购技术参数要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款进行修改。

附表1(封面)

**中农威特生物科技股份有限公司**

**质量管理部凝胶成像系统采购竞争性谈判报价文件**

 采购编号：

 报价方名称（公章）：

 日期：

报价方代表（签字）：

联系电话：

附表2

**报价表**

项目名称：

采购编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 单价（元） | 总价（元） | 货期（天） | 备注 |
| 1 | 凝胶成像系统 | 1台 |  |  |  |  |  |  |

报价方全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

附表3

**法人代表授权书(格式)**

中农威特生物科技股份有限公司：

 （报价方全称）法人代表 授权 （授权代表姓名）为授权代表，参加贵公司组织的 项目（采购编号 ）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

法人代表签字：

法人代表身份证号：

报价方全称（公章）：

日期： 年 月 日

**法人代表和被授权人身份证影印件：**

**附：**

授权代表签字：

 授权代表身份证号：

 职务：

详细通讯地址：

 邮政编码：

 传真：

 电话：

日期： 年 月 日

附表4

**相应的资格文件**

（包含营业执照复印件等，格式自拟）

附表5

**商务响应偏离表**

项目名称：

采购编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件的商务条款 | 报价文件的商务条款 | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

报价方全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

附表6

**技术响应偏离表**

项目名称：

采购编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件的技术条款 | 报价文件的技术条款 | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

报价方全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

附表7

**服务承诺书**

（格式自拟）

报价方全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

附表8

**报价方认为需要提供的其他资料**